	Эндоскопическое отделение/кабинет

	Требования пункты СанПиН/СП
	Порядок оценки
	Да/Нет 
	примечание

	СанПиН 3.3686-21 п. 3643-3644
	Наличие рабочей инструкции по обработке эндоскопов, СОП, утвержденных руководителем МО 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3646
	Наличие контроля качества обработки оборудования в Программе производственного контроля МО 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3666 и п.3674 
	Наличие раковины для мытья рук медицинских работников в помещении, в котором проводятся эндоскопические вмешательства и помещении   для   обработки   эндоскопов.   Использование раковины для других целей недопустимо.
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3484 
	Наличие маркировки на дозаторах с жидким мылом и антисептиком: дата заливки или смены флакона, наименование и срок годности средства
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3477 
	Наличие бумажного или тканевого полотенца однократного пользования
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3474, п.3476
	Наличие схемы. Проверить методом наблюдения за соблюдением этапов обработки рук в кабинете: гигиеническая – (1 мин)
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3477


	Визуальный осмотр - отсутствие длинных и искусственных ногтей, лака, ювелирных украшений, часов и браслетов 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3647
	Наличие идентификационного кода/номера эндоскопа – включающий сведения о модели и серийном номере
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3649
	Правильность заполнения «Журнала контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств»: дата обработки эндоскопа; идентификационный код (номер) эндоскопа; результаты теста на герметичность; наименование средства для окончательной очистки ручным способом; время начала и окончания процесса окончательной очистки ручным способом; результаты контроля качества очистки; способ ДВУ эндоскопа (ручной или механизированный). 
При ручном способе обработки должны быть указаны: название средства и контролируемые параметры режима его применения (температура и концентрация раствора, результаты экспресс контроля уровня содержания в нем действующего вещества (далее - ДВ), время начала/окончания дезинфекционной выдержки). 
При механизированном способе обработки должны быть указаны: порядковый номер или марка МДМ (при наличии в отделении нескольких единиц техники для обработки эндоскопов), номер используемого режима обработки, наименование средств очистки и ДВУ; концентрация раствора и результаты экспресс контроля уровня содержания ДВ в средстве ДВУ многократного применения, время завершения цикла обработки в МДМ; ФИО и подпись медицинского работника, проводившего обработку.
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3699
	Опрос или визуальная оценка. Обработка гибких эндоскопов для нестерильных эндоскопических вмешательств после их использования должна проводиться следующим образом: 1. процесс предварительной очистки внешних поверхностей вводимой трубки, промывка каналов; для видеоэндоскопа (при наличии указаний в инструкции изготовителя) - герметизация электронного коннектора с использованием защитного колпачка; 2. визуальный осмотр эндоскопа и проверка на герметичность. Негерметичный эндоскоп не подлежит дальнейшей обработке и использованию;
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3699
	Визуальная оценка или опрос процесса окончательной очистки или окончательной очистки, совмещенной с дезинфекцией, включает следующие этапы:

- погружение эндоскопа в раствор моющего или моюще-дезинфицирующего средства с заполнением всех каналов через вспомогательные приспособления (ирригатор, адаптеры, промывочные трубки) на время, указанное в инструкции на средство; 

- очистка салфетками внешних поверхностей эндоскопа, очистка щетками клапанов, гнезд клапанов и биопсийного порта, торцевой оптики, механизма инструментального подъемника (при наличии) и открытых для доступа каналов; 

- промывка моющим или моюще-дезинфицирующим раствором всех каналов эндоскопа через вспомогательные приспособления (не менее 90 мл для системы каналов биопсия/аспирация, воздух/вода и 30 мл для вспомогательных каналов); 

- ополаскивание внешних поверхностей, клапанов и каналов эндоскопа водой питьевого качества (не менее 90 мл для системы каналов биопсия/аспирация, воздух/вода и 30 мл для вспомогательных каналов) с использованием тех же вспомогательных приспособлений, что для очистки;

- сушка внешних поверхностей чистым материалом и каналов продувкой (аспирацией) воздухом
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3691
	Визуальный осмотр и опрос - растворы моющих средств для очистки эндоскопов на основе ферментов и (или) поверхностно-активных веществ применяются однократно. Растворы дезинфицирующих средств в режиме очистки, совмещенной с дезинфекцией, применяются до изменения внешнего вида, но не более одной рабочей смены. 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3699 (4), п. 125 пп.23) -24) предстерилизационная очистка
	Наличие и заполнение «Журнала по контролю предстерилизационной очистки»: контролю качества очистки эндоскопа подлежит каждый 10 из очищенных эндоскопов, но не менее 1 в смену (если 1 эндоскоп, то контроль 1 эндоскопа). Проводится ли контроль ежедневно (сроки годности азопирамовой и фенолфталеиновых проб)
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3699
	Визуальная оценка или опрос процесса ДВУ эндоскопа при ручном способе обработки включает следующие этапы:

- дезинфекционная выдержка при полном погружении эндоскопа в раствор дезинфекционного средства. Все каналы должны быть принудительно заполнены раствором, пузырьки воздуха с наружных поверхностей должны быть удалены салфеткой

- ополаскивание эндоскопа проводится согласно инструкции по применению конкретного средства, предназначенного для ДВУ. Системы каналов биопсия/аспирация и воздух/вода промываются не менее 90 мл воды, дополнительные каналы - не менее 30 мл воды. Эндоскопы для гастроинтестинальных исследований должны ополаскиваться водой не ниже питьевого качества, бронхоскопы - водой стерильной или очищенной на антибактериальных фильтрах. Порция воды для ополаскивания эндоскопа всегда используется однократно
- удаление влаги с внешних поверхностей эндоскопа при помощи стерильного материала; из каналов - продувкой воздухом или активной аспирацией воздуха. Для более полного удаления влаги из каналов эндоскопа обработка завершается промыванием 70% этиловым спиртом и продувкой воздухом
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3699
	Наблюдение и опрос по обработке эндоскопов механизированным способом проводится в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. Перед каждым циклом обработки эндоскопа в МДМ проводится его окончательная очистка ручным способом, если в инструкции к МДМ нет других указаний. При отсутствии в МДМ функции промывки спиртом, этот этап проводится вручную после завершения полного цикла обработки. 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3692
	Визуальный осмотр, наличие инструкций - для ДВУ эндоскопов применяются растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих средств (анолиты, получаемые в МДМ для обработки эндоскопов) в спороцидной(стерилизующей) концентрации
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3695
	Визуальный осмотр, наличие инструкций - длительность применения рабочих растворов и готовых к применению средств ДВУ и стерилизации многократного применения (в пределах срока годности) определяется концентрацией ДВ, которая должна контролироваться химическими индикаторами (тест полосками) проверить их наличие!  с кратностью не реже одного раза в смену. Не допускается для тестирования концентрации ДВ в одном средстве использовать химические индикаторы от другого средства, содержащего то же действующее вещество. Средства, не обеспеченные химическими индикаторами, необходимо использовать однократно. 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3697
	Визуальный осмотр - емкости с рабочими растворами средств для стерилизации и ДВУ должны быть снабжены крышками, иметь надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, срока годности
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3698
	Визуальный осмотр - для готовых к применению средств должно указываться название, назначение, дата начала его применения, срока годности 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3699
	Визуальный осмотр и опрос по хранению оборудования: в течение рабочей смены обработанный эндоскоп в собранном виде может храниться в асептических условиях до очередного использования не более 3-х часов. Эндоскоп, не использованный в течение указанного периода, повторно подвергается ДВУ. Между рабочими сменами эндоскоп должен храниться в разобранном виде, упакованным в стерильный материал или неупакованным в шкафу для сушки и хранения эндоскопов в асептической среде. Срок хранения эндоскопов в шкафу для сушки и хранения в асептической среде указывается в инструкции по эксплуатации шкафа. Срок хранения эндоскопов, упакованных в стерильные тканевые чехлы, не должен превышать 72 часа, должны быть указаны дата и время упаковывания. После истечения указанного срока хранения эндоскоп подлежит ДВУ повторно. 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3678
	Стерилизация инструментов к эндоскопам, загубников, щеток многоразового использования и иных медицинских изделий ручным или механизированным способом должна проводиться в стерилизационном (дезинфекционно-​стерилизационном) помещении эндоскопического отделения, которое   соответствует классу чистоты Б, или в ЦСО
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3614 – п.3619, п.125 пп. 42)
	Визуальный осмотр: биксы или пакеты, дата стерилизации, дата и время вскрытия, подпись вскрывавшего, сроки хранения, срок использования после вскрытия бикса – 6 часов (до вскрытия 3 суток без фильтра и 21 сутки с фильтром) 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3574 
	Наличие «Журнала учета работы бактерицидных облучателей», заполнение титульного листа, число облучателей в соответствии с объёмом помещения 
	
	

	СанПиН 3.3684-21 п.174 – 175  
	Проверить наличие желтых пакетов. Медицинские отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции. Медицинские отходы класса Б должны собираться работниками организации в одноразовую мягкую (пакеты) желтого цвета
	
	


