	Отделение или кабинет стоматологии

	Требования пункты СанПиН/СП
	Порядок оценки
	Да/Нет 
	примечание

	СанПиН 3.3686-21 п. 3429 
	Проверить наличие в кабинетах разработанных СОП, оценить визуально подготовку кабинета к работе, проведение влажной уборки до начала работы. Наличие расходного материала: перчатки, маски, нагрудные салфетки – достаточность на 1 рабочую смену.
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3466 
	Визуальная оценка - применяются ли щитки/очки, смена маски каждые 3 часа
	
	

	СП 2.1.3678-21 п.4.26.11 – локтевые или бесконтактные смесители, дозаторы для мыла и антисептика
	Где должны быть – в хирургических, стерилизационных, предоперационных 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3484 
	Визуальная оценка - наличие маркировки на дозаторах с жидким мылом и антисептиком: дата заливки или смены флакона, наименование и срок годности средства
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3477 
	Наличие бумажного или тканевого полотенца однократного пользования
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3474, п.3476, п. 3480-3482 - обработка рук
	Наличие схемы. Проверить методом наблюдения за соблюдением этапов обработки рук в каждом кабинете: 

гигиеническая – (1 мин)

хирургическая – 2 этапа (2 мин)
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3477 


	Визуальный осмотр - отсутствие длинных и искусственных ногтей, лака, ювелирных украшений, часов и браслетов 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3488-3489 - перчатки 
	Наличие стерильных перчаток в хирургических,

нестерильных в др. кабинетах
Использование 1 пары на 1 пациента, подсчет количества использованных перчаток в контейнере с дезинфицирующем растворе на соответствие с количеством пациентов по журналу 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3625
	Визуальный осмотр: растворы с лекарственными препаратами должны быть промаркированы - дата и время вскрытия (использование после вскрытия флакона 6 часов), срок годности 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.125 пп. 38), п. 3616
	Визуальный осмотр - хранение изделий, простерилизованных в упакованном виде, хранить на полках в закрывающихся шкафах, избегая попадания прямых солнечных лучей, рабочих столах. Сроки хранения указываются на упаковке и определяются видом упаковочного материала согласно инструкции по его применению. Не допускается хранение стерильных упаковок, в том числе стерилизационных коробок со стерильными изделиями на подоконниках, во влажных местах, рядом с раковинами.
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3614 – п.3619, п.125 пп. 42)
	Визуальный осмотр: биксы, дата стерилизации, дата и время вскрытия, подпись вскрывавшего, сроки хранения, срок использования после вскрытия бикса – 6 часов (до вскрытия 3 суток без фильтра и 21 сутки с фильтром) 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3549, п. 3586, п. 3588 


	Визуальный осмотр - наличие контейнеров для дезинфекции медицинских изделий: наименование дезинфицирующего средства, концентрация, назначение, дата приготовления. 

п. 3586 - использование в течение 1 рабочей смены, слой раствора над изделиями должен быть не менее 1 см 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3546-3548 


	Наличие инструкций по применению дезинфицирующих средств
	
	

	СанПиН 2.1. 3684-21 п.175, п. 201а)
	Визуальный контроль: контейнеры для сбора острого инструментария наличие наименования дез.средства, концентрация, назначение, дата приготовления. Для отделения игл должны использоваться иглосьемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели. Использование контейнеров в течении 3 суток. 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 125 пп.23) -24) предстерилизационная очистка 
	Наличие журнала и заполнение - проводится ли контроль ежедневно, 1 % наименования каждого изделия (сроки годности азопирамовой и фенолфталеиновых проб) 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 4018 
	Методом наблюдения стерильные изделия выкладывают на стоматологический столик врача (на стерильный лоток или стерильную салфетку) непосредственно перед манипуляциями у конкретного пациента. 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 4019
	Визуальный осмотр - под   рабочей   поверхностью   стола (на   полке, в   ящике), допускается размещать приборы и аппараты для проведения различных стоматологических манипуляций, пломбировочные материалы.
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.125 п. 31) - химическая стерилизации, п.125 пп. 45)
	В случаях проведения химической стерилизации наличие стерильных емкостей и стерильной воды, хранение в стерильных коробках/биксах. Наличие «Журнала учета стерилизации медицинских изделий», правильность заполнения.
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 4029, 4030
	Визуальный осмотр - стерилизации подвергают все инструменты и изделия, контактирующие с раневой поверхностью, кровью или инъекционными препаратами, а также отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждения. Проверить стерилизацию наконечников! 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.125 пп. 26), пп.36), пп. 48)
	Где проводится стерилизация в ЦСО или на местах, кратность использования пакетов или крафт бумаги (однократно), наличие и правильность заполнения «Журнала учета стерилизации медицинских изделий» проверить учет количества и наименование изделий (указание 1 упаковка или 1 бикс недопустимо), необходимо расшифровка стерилизуемых изделий. 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.125 пп. 50) – контроль стерилизации  
	Наличие химических термоиндикаторов

срок годности, правильность хранения
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.125 пп. 41) - 43) 
	Визуальный осмотр - хранение стерильного материала в бактерицидных камерах (Ультра-лайт) Правильность заполнения журнала учета работы камеры, отметки, время включения и отключения камеры
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3574 
	Наличие «Журнала учеты работы бактерицидных облучателей», заполнение титульного листа, число облучателей в соответствии с объёмом помещения 
	
	

	СанПиН 3.3684-21 п.174 – 175  
	Проверить наличие желтых пакетов и контейнеров. Медицинские отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции. Медицинские отходы класса Б должны собираться работниками организации в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета. 
	
	

	СанПиН 3.3684-21 п.175  
	В случае применения аппаратных методов обеззараживания медицинских отходов в организации допускается сбор медицинских отходов класса Б на рабочих местах этой организации в общие емкости (контейнеры, пакеты) использованных шприцев в неразобранном виде с предварительным отделением игл, перчаток, перевязочного материала.
	
	

	СанПиН 3.3684-21 п.194  
	Методом наблюдения и опроса: при сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается:

- вручную разрушать, разрезать медицинские отходы классов Б 

- снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;

- прессовать контейнеры с иглами, 
- пересыпать (перегружать) неупакованные медицинские отходы классов Б и В из одной емкости в другую;

- утрамбовывать медицинские отходы классов Б и В;

- осуществлять любые манипуляции с медицинскими отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды.
	
	


