	Центральное стерилизационное отделение

	Требования пункты СанПиН/СП
	Порядок оценки
	Да/Нет 
	примечание

	СП 2.1.3678-21 п.4.24. 
	Визуальный осмотр - поточность движения грязного и стерильного материала. Помещения ЦСО должны быть разделены на три зоны:
1.  грязная зона - помещения приема и очистки медицинских изделий; 
2. чистая зона - помещения упаковки, комплектации и загрузки в стерилизаторы;
3. стерильная зона - стерильная половина стерилизационной-автоклавной, склад стерильных материалов и экспедиция. 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3429
	Проверить наличие разработанной СОП. Наличие журналов приема и выдачи медицинских изделий с целью контроля сдачи ИМН подразделениям МО  
Наличие расходного материала: крафт бумаги, пакетов и т.д. – достаточность на 1 рабочую смену.
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3480 - обработка рук
	Наличие схемы. Проверить методом наблюдения за соблюдением этапов обработки рук в каждом кабинете: 

гигиеническая – (1 мин)
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3484 
	Визуальная оценка - наличие маркировки на дозаторах с жидким мылом и антисептиком: дата заливки или смены флакона, наименование и срок годности средства
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3477 
	Наличие бумажного или тканевого полотенца однократного пользования
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3477 

	Визуальный осмотр - отсутствие длинных и искусственных ногтей, лака, ювелирных украшений, часов и браслетов 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3546, 3548 


	Наличие инструкций по применению дезинфицирующих средств
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 3549, п. 3586, п. 3588 


	Визуальный осмотр - наличие контейнеров для предстерилизационной очистки медицинских изделий: наименование средства, концентрация, назначение, дата приготовления. п. 3586 - использование в течение 1 рабочей смены, слой раствора над изделиями должен быть не менее 1 см 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п. 125 пп.23) -24) контроль предстерилизационной очистки 
	Наличие журнала и заполнение - проводится ли контроль ежедневно, 1 % от каждого наименования изделий (сроки годности азопирамовой и фенолфталеиновых проб) 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.125 п. 31) - химическая стерилизации, п.125 пп. 45)
	В случаях проведения химической стерилизации наличие стерильных емкостей и стерильной воды, хранение в стерильных коробках/биксах. Наличие «Журнала учета стерилизации медицинских изделий», правильность заполнения.
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.125 пп. 26), пп.36), пп. 48)
	Визуальный осмотр - какое оборудование используется для стерилизации, кратность использования пакетов или крафт бумаги (должно быть однократно), наличие и заполнение «Журнала учета стерилизации медицинских изделий» правильность заполнения -  проверить учет количества и наименования изделий (указание 1 упаковка или 1 бикс недопустимо), необходимо расшифровка стерилизуемых изделий.
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.125 пп. 50) – контроль стерилизации
	Наличие химических термоиндикаторов

срок годности, правильность хранения (не должно хранится на свету, отдельно от упаковочного пакета) 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.125 пп. 49) - 51)
	Проверить наличие контроля стерилизации:

 - контроль работы стерилизаторов, проверки значений параметров режимов стерилизации и оценку ее эффективности;

- контроль работы стерилизаторов проводят: физическим, химическим и бактериологическим методами. Эффективность стерилизации оценивают на основании результатов бактериологических исследований при контроле стерильности ИМН;

- стерилизаторы подлежат бактериологическому контролю после их установки (ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в рамках производственного контроля. 
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.125 пп. 38)
	Визуальный осмотр - хранение изделий, простерилизованных в упакованном виде, осуществляют в шкафах/рабочих столах. ЦСО должны указать сроки хранения на упаковке и определяются видом упаковочного материала согласно инструкции по его применению.
	
	

	СанПиН 3.3686-21 п.3574 
	Наличие «Журнала учеты работы бактерицидных облучателей», заполнение титульного листа, число облучателей в соответствии с объёмом помещения 
	
	


